南通体臣卫生学校

医学检验实验设备采购招标书

根据我校医学检验专业建设需要，需添置一批实验设备，欢迎供应商前来投标。

- 投标条件

- 投标单位必须具备独立法人资格，有企业法人执照、税务登记。

- 要提供相应的资质证书，质量体系认证证书和产品检验报告。

- 提供近期工作业绩。

- 提供售后服务承诺。

- 招标内容

（一）双人无菌操作台     （数量二台）

主要参数：双人单面新颖型水平流净化工作台（HS-1300）除标准型特点外，结构新颖，可调式铝合金进风口，钢化玻璃侧挡板，主要用于电子、光学、精密仪器、制剂等。工作区尺寸1180宽*650深*720高，外型尺寸1300宽*825深*1440高，高效过滤器规格及数量610*610*50*2台，荧光灯/紫外灯规格及数量30W*1盏/30W*1盏，净化等级百级（美国联邦209E）,平均风速大于等于0.3m/s(可调)，噪音小于等于65Db,菌落数小于等于0.5个/皿.时，振动小于等于4um，照明大于等于300LX，电源220V50Hz，最大功率800W。

（二）加样器及吸头（15组）

| U610046 Dragonmed手动单道可调式移液器 |  |
| --- | --- |
| 上海大龙 720000 0.5-10μl 配吸头 |  |
| 上海大龙 720020 5-50μl 配吸头 |  |
| 上海大龙 720070 20-200μl 配吸头 |  |
| 上海大龙 720060 100-1000μl 配吸头 |  |

（三）血沉仪（一台）

一、仪器组成 
本仪器由检测主机（含红外检测装置,微机控制系统，热敏打印机）和适配电源（SELV）组成。 

二、技术指标 
1）检测范围：0—140 mm/h（魏氏法结果）； 
2）检测相关性：相对于魏氏法结果的线性相关系数r≥0.98； 
3）检测重复性: CV < 3% ； 
4）机箱温度测量准确度：在15℃-30℃范围内偏倚不超过±2.5℃。 

三、主要功能 
1）上样方式：随机插入样品位，随时进行检测； 
2）结果输出：显示和打印样本号（序号）、魏氏法检测结果及全过程血沉曲线、检测时间和温度；当检测时间为60分钟时，可自动计算、显示和打印Katz指数； 
3）仪器具有选择环境温度补偿功能。当选择该功能时，可对室温18℃—30℃的检测结果根据血沉校正表修正到18℃时的数值；4）仪器可储存不少于150个样本的检测结果,包括样本号（序号）、血沉值和动态曲线； 
5）有断电保护功能，突然断电时，自动保存已完成检测的检测结果； 
6）仪器配制内置热敏打印机，具有自动、手动打印选择功能； 
7）操作接口：薄膜键盘操作； 
8）通讯接口：RS-232串行接口。 

四、临床适用范围 
本仪器主要用于临床病症中红细胞沉降率（检测范围是0mm/h-140mm/h）的测定。

（四）骨髓细胞图像教学分析系统（一套）

主要参数：

系统配置

◆日本奥林巴斯显微镜

| ME21 数码显微镜采用奥林巴斯CX2显微镜主机，具有UIS2无限远光学系统，平场消色差物镜，数码摄像装置采用USB2.0接口，可输出高分辨率的数字图像信号，且数码显微镜自带了功能强大的图像采集处理软件,方便对显微图象进行拍摄与分析。同时系统扩展性能强，可根据不同的需要选择各种附件，如明场、暗场、相衬、偏光等。 ME21 数码显微镜配置参数： 光学系统：UIS2无限远色差校正光学系统； 镜体：人机工程学设计，保证了高度的稳定性与刚性； 物镜：4X、10X、40X、100X无限远平场消色差 照明系统：光源采用 6V/20W卤素灯,柯拉照明 镜筒：铰链式三目数码观察头，10X目镜，0.5XC型接口； 数码摄像系统：200万动态像素，USB2.0高速接口。10帧/秒（1600*1200），40帧/秒（800*600），随机配送界面友好的图像分析软件； |  |
| --- | --- |
| ME21 数码显微镜配置表: 组件及规格; ME21. 物镜; 无限远平场消色差物镜; 4X、10X、40X、100X; ●. 无限远平场相衬物镜; 10X、20X、40X、100X; ○. 目镜; 10X/FN20 两个，; ●. 15X; ○. 铰链式头部; 三目镜筒; ●. 载物台; 机械移动载物台; ●. 左手操作; ○. 旋转载物台; ○. 聚光镜; 消色差聚光镜组; ●. 数码成像装置; 200万动态像素，USB2.0高速接口; ●. C型接口; TV0.5XC; ●. 滤色片(; 兰色滤色片(￠45); ●. 中性滤色片(￠45); ○. 内六角板手; ●. MS10图像处理软件; ●. 软件狗; ○. 校准板; ○. 软件快速安装说明书. 带●为标配，带○为选配。 |  |

◆超高清晰度彩色CCD （2048*1536像素）

| 基本参数 | 电脑类型 | 家用 |
| --- | --- | --- |
| 主要性能 | CPU类型 | Intel酷睿2双核E8400 |
|  | CPU频率 | 3.0GHz |
|  | CPU说明 | Intel酷睿2双核E8400 |
|  | 二级缓存 | 4MB |
|  | 内存容量 | 2GB |
|  | 内存类型 | DDR2 |
| 存储性能 | 硬盘容量 | 500GB |
|  | 硬盘接口 | SATA II |
|  | 硬盘转速 | 7200RPM |
|  | 光驱 | DVD-ROM |
|  | 光驱描述 | 16倍速DVD光驱, 支持DVD刻录 |
| 显示器 | 显示器尺寸 | 19寸 |
|  | 显示器分辨率 | 1920×1080 |
|  | 显示器描述 | 19寸宽屏液晶显示器 |
| 显卡/声卡 | 显卡类型 | 独立1G |
|  | 显卡核心 | NVIDIA GeForce G310 |
|  | 显存容量 |  |
|  | 声卡 | 支持High Definition Audio 立体声音效, 5.1声道 |
| 网络规格 | 网卡类型 | 100M以太网卡 |
| 输入输出 | 键盘 | 联想人体工学键盘 |
|  | 鼠标 | 联想光电鼠标 |
|  | 读卡器 | 16合1 |
| 其他参数 | 操作系统 | Windows 7 Home Basic |
|  | 随机软件 |  |
|  | 机箱类型 | 立式机箱 |
|  | 其他功能 | 散热(双重控温) 硬盘防震 电源稳压设计 |
|  | 保修 | 三年保修 |

◆高性能计算机2台

◆图文报告诊断软件

◆分体式控制台

◆ HP彩色打印复印扫描一体机  喷墨  带照片打印功能

五、台式电动离心机6台

型号：80-2型

六、电子分析天平2台

型号：FA1004N

三、价格、付款方式

1、报上述设备的产地名称、型号、参数说明以及单价和总价，其中价格包括安装，材料设备、运输、税收、安装调试、培训等一切费用。

2、验收合格后，付全部款项的90%，余款10%作为质保金一年后付清。

四、标书发布，开评标办法

1、2010年  9 月 17 日，发布标书，标书可至南通体臣卫生学校后勤处索取或登陆南通体臣卫生学校网站（www.nttcwx.com） 下载。

2、2010年   9月 25  日上午  11  时前，将投标文件封送至南通体臣卫生学校三楼办公室黄主任处。

3、打包采购，综合评标，缺项废标。

4、最低价中标，中标价不是最终合同价。

南通体臣卫生学校

2010.9.17