南通体臣卫生学校

实验设备采购招标书

根据我校专业建设需要，我校需添置一批实验设备，欢迎供应商前来投标。

- 投标条件

- 投标单位必须具备独立法人资格，有企业法人执照、税务登记。

- 要提供相应的资质证书，质量体系认证证书和产品检验报告。

- 提供近期工作业绩。

- 提供售后服务承诺。

- 招标内容

| 序号 | 项目名称 | 规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电解质分析仪 | 详见需求说明 | 台 | 1 | 配电脑 |
| 2 | 血常规仪 | 详见需求说明 | 台 | 1 | 配电脑 |
| 3 | 立式自动电热压力蒸汽灭菌器 | 详见需求说明 | 台 | 1 |  |
| 4 | 荧光显微镜 | 详见需求说明 | 台 | 1 | 配电脑 |
| 5 | 尿液分析仪 | 详见需求说明 | 台 | 1 | 配电脑 |
| 6 | 台式电脑 | 配套，详见需求说明 | 台 | 4 |  |
| 7 | 打印机 | 配套，详见需求说明 | 台 | 1 |  |
| 8 | 电热恒温水箱 |  | 台 | 4 |  |
| 9 | 电泳槽 |  | 台 | 4 |  |
| 10 | 电泳仪 |  | 台 | 4 |  |
| 11 | 隔水式恒温培养箱 |  | 台 | 2 |  |
| 12 | 台式离心机 |  | 台 | 6 |  |
| 13 | 电热恒温干燥箱 |  | 台 | 1 |  |
| 14 | 微型漩涡混合仪 |  | 台 | 2 |  |
| 15 | 电子天平 |  | 台 | 2 |  |
| 16 | 圆盘旋光仪 |  | 台 | 6 |  |
| 17 | 分光光度计 |  | 台 | 4 |  |

其中，重要仪器的参数要求如下：

（一）、全自动立式压力蒸汽灭菌器

该机参数:

1、主要特点:材 质：锅体外壳，内腔，门盖，灭菌提篮均采用优质不锈钢SUS304材质制成，耐酸，耐碱，耐腐蚀。
2、性能特点:控制方式：采用微电脑智能化全自动控制，控制灭菌压力，温度，时间；超温自动保护置：超过设定温度，自动切断加热电源； 门安全连锁装置：内腔有压力，门盖无法打开，专利装置；低水位报警：缺水时能自动切断电源，声光报警，进口断水检测装置；漏电保护：配置漏电保护装置；温度动态数字显示，灭菌结束发出结束信号；升温、灭菌、排汽、干燥过程自动控制，无须人工监管；（四种模式控制，适合于内排式和带干燥型）
模式一：加热-灭菌-排汽；模式二：加热-灭菌-脉冲排汽；模式：加热-灭菌-不排汽，模式四：自定义
3、 产品配置：安全阀：超过额定压力，释放压力；手  轮：旋转罗盘式开启盖门，简单方便（适合于40升以上产品）；压力表：指示压力显示；密封圈：自涨式密封圈；底部活动轮；蒸汽收集瓶：3L，聚乙烯材质；（适合于内排式和带干燥型）具备产品医疗器械注册证，每台经过技术监督局严格检测（每台设备配一套检测证书）

（二）、尿液分析仪

技术指标及规格：
     可测项目：尿液中pH、亚硝酸盐、蛋白质、尿比重、维生素C、隐血、葡萄糖、胆红素、尿胆素原、酮体、白细胞等十一个指标
     测量原理：用球面积分仪测量反射率
     测量波长：550nm、620nm、720nm
     测量速度：每小时标本144个
     储存功能：可储存1000个标本数据
     配套试纸：10A、11A尿试纸条

（三）、血常规分析仪

1、全自动进样方式，检测速度大于60样本/小时

2、白细胞三分群，提供精确的22项参数（含WBC、RBC、PLT彩色直方图）13μl静脉血只需轻点“计数”键即被吸取、分析20μl末梢血由主机自动定量预稀释，并可重复测量一次。

3、 应用不含氰化物的SFT法检测血红蛋白，满足环保新需求自动擦洗、拭干采样针内外壁，实现生物安全度的高标准原厂长期提供品质稳定的配套耗品（试剂等）。

4、采用多项业内领先的技术，如电气隔离技术、CSD技术、MCV/PLT滑波法、浮动界标技术等多达五种不同人群参考值，由仪器自动识别并匹配最佳参考值, 中国血液细胞分析仪首家通过CE认证产品。

5、10.4"彩色大屏幕LCD，同屏显示所有参数和直方图 主机具有完善的中文输入输出功能主机自动存储35000份样本的全部参数（包括直方图），历史数据的管理、查询更便捷,高压灼烧、浸泡及正反冲压力排堵，体现优越的防排堵设计,内置高效热敏记录仪，可外接打印机。

6、通过国家注册的配套校准物和质控物,专用校准程序，多种校准方法任选,全面的质控方案，自动绘制并打印质控图。

（四） 、荧光显微镜

1、仪器的主要技术指标

物镜：4X,10X,40X,100X(油）
平场目镜：10X,12.5X　　
双筒辅助镜：1.25X
光学总放大倍数：50X-1600X
V(紫光)
U(紫外光)
B(蓝色激发)干涉虑色镜，波长450-490(纳米)
G(绿色激发)干涉虑色镜，波长510-570(纳米)

2、系统组成

①荧光显微镜DFM-20
②电脑适配镜 
③彩色摄像器(CCD) 
④A/D转换器(图像采集) 
⑤配计算机

(五)、全自动电解质分析仪

技术参数

样品类型	全血、血清、血浆或尿液

样品量	100μL全血、血清、血浆

60μL毛细管

400μL稀释（1:10）尿液

检测方法	离子选择电极（ISE）

检测范围	血液	Na+：20 – 200mmol/L

K+：0.2 – 40mmol/L

Cl-：25 – 200mmol/L

Li+：0.2 – 5.0mmol/L

Ca++：0.1 – 6.0mmol/L

pH：6.0 – 8.0

尿液	Na+：25 – 1000mmol/L

K+：1.0 – 500mmol/L

Cl-：25 – 500mmol/L

分析时间	血液	Na+/K+/Cl-和Na+/K+/Li+：55秒

Na+/K+/Ca++/pH：60秒

尿液	90秒

显示分辨率	Na+、Cl-：0.1mmol/L

K+、Li+、Ca++：0.01mmol/L

pH：0.005

数据存储	患者	128个检测结果

质控	正常值、低值、高值，每级20个

校准	自动或按需要

显示	32个字符、2行英数液晶显示屏

打印	内置40列热敏打印机

连接接口	串行接口RS-232，自动进样盘接口

操作环境	温度15 – 32°C，相对湿度 < 85%

电源	220V，50 – 60Hz

尺寸	宽24 X 高42 X 长20cm

重量	5.8kg

(六)、紫外/可见分光光度计

技术参数

1.光学系统： 双光束比例监测 
2.波长范围： 190～1100nm； 
             325～1100nm 
3.波长准确度：±1nm； 
              ±2nm
4.波长重复性：≤0.2nm； 
              ≤0.4nm 
5.光谱带宽： 2nm 
6.杂散光： ≤0.05%T； 
           ≤0.1%T 
7.光度准确度：±0.002A(0-0.5A)；±0.004A(0.5-1A)；±0.3%T(0-100%T) 
8.光度重复性：≤0.001A(0-0.5A)；≤0.002A(0.5-1A)；≤0.15%T(0-100%T) 
9.光度噪声: ±0.001Abs/h(500nm,P-P），开机预热半小时后 
10.基线平直度：±0.002A(200-1000nm)； 
               ±0.002A(325-1000nm) 
11.基线漂移：≤0.001Abs/h(500nm,0Abs ，预热2小时后）； 
             ≤0.002Abs/h(500nm,0Abs ，预热2小时后）。

(七)、电子分析天平

称量范围0-100g

读数精度0.1mg

称盘直径φ80mm

(八)、圆盘旋光仪

旋光度测定范围 -180°～+180°     测量精度：±0.05°

度盘格值：1°

度盘游标读数值0.05°

放大镜放大倍数：4

钠灯波长 589.44mm

试管长度：100mm,200mm各一支

(九)、台式电脑与打印机

1、计算机

芯片组  intel MATX Q45芯片组

CPU类型  英特尔® 奔腾处理器  E5300(DUAL-CORE 2.6G 2M缓存)

硬盘类型  SATA II  320G  7200rpm

内存容量  2G  DDR3 1066 MHZ

显卡类型  集成

显卡内存  128M

光驱类型  DVD

网卡      集成10M/100M/1000M  自适应网卡

操作系统  windows XP  中文版

防水抗菌键盘 USB光电鼠标  前2后4 USB接口  带前置耳麦接口

硬件还原系统，教育应用，硬盘保护，系统还原，网络同传

110V 220V 280W电源

25L 机箱

显示器     ThinkVision 17” WLCD

2.1音箱

主机保三年上门

2、打印机：HP1020

三、价格、付款方式

1、报上述仪器的产地名称、型号、参数说明以及单价和总价，其中价格包括安装，材料设备、运输、税收、安装调试、培训等一切费用。

2、验收合格后，付全部款项的90%，余款10%作为质保金一年后付清。

四、标书发布，开评标办法

1、2009年   10  月  4   日，发布标书，标书可至南通体臣卫生学校后勤处索取或登陆南通体臣 卫生学校网站（www.nttcwx.com） 进入后勤处网页下载。

2、2009年   10  月  12   日上午  11   时前，将投标文件封送至南通体臣卫生学校三楼办公室黄主任处。

3、最低价中标，中标价不是最终合同价。

南通体臣卫生学校

2009.10.