附件：

1、项目需求

| 序号 | 科室 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全科诊疗室 | 诊桌、椅 | 套 | 2 |
|  |  | 候诊椅 | 张 | 1 |
|  |  | 就诊凳 | 张 | 1 |
|  |  | 诊断床 | 张 | 1 |
|  |  | 体温计 | 只 | 1 |
|  |  | 听诊器 | 只 | 1 |
|  |  | 耳鼻额镜 | 套 | 1 |
|  |  | 压舌板 | 只 | 1 |
|  |  | 心电图机 | 台 | 1 |
|  |  | 观片灯 | 台 | 1 |
|  |  | 出诊箱 | 个 | 1 |
|  |  | 地站灯 | 个 | 1 |
| 2 | 中医理疗科 | 脉枕 | 只 | 1 |
|  |  | 针灸器具 | 套 | 1 |
|  |  | 火罐 | 套 | 1 |
| 3 | 换药室 | 橱 | 张 | 1 |
|  |  | 处置器械 | 套 | 1 |
| 4 | 治疗室 | 治疗台 | 张 | 1 |
|  |  | 消毒盛器 | 个 | 3 |
|  |  | 有盖方盘 | 个 | 2 |
|  |  | 治疗车 | 台 | 1 |
|  |  | 消毒灯车 | 台 | 1 |
| 5 | 注射室 | 操作台 | 台 | 1 |
|  |  | 注射椅 | 张 | 1 |
|  |  | 注射凳 | 张 | 1 |
| 6 | 输液观察室 | 床 | 张 | 3 |
|  |  | 床头柜 | 张 | 3 |
|  |  | 方凳 | 张 | 3 |
|  |  | 输液架 | 只 | 1 |
|  |  | 输液椅 | 张 | 2 |
|  |  | 急救车 | 台 | 1 |
|  |  | 供氧器、包 | 套 | 1 |
|  |  | 氧气瓶、推车 | 套 | 1 |
|  |  | 吸痰器 | 台 | 1 |
|  |  | 呼吸器 | 套 | 3 |
| 7 | 处置室 | 处置台 | 张 | 1 |
|  |  | 剪刀 | 套 | 1 |
|  |  | 有盖桶 | 只 | 3 |
| 8 | 药房 | 中药品柜橱 | 张 | 1 |
|  |  | 西药品柜橱 | 张 | 1 |
|  |  | 药品地架 | 张 | 1 |
| 9 | 康复室 | 常规康复器材 | 套 | 1 |
| 10 | 预防保健室 | 桌、椅 | 套 | 1 |
|  |  | 身高体重器 | 台 | 1 |
|  |  | 产后访视包 | 个 | 1 |
|  |  | 产后访视包手机袋 | 台 | 1 |
|  |  | 快速血糖检测仪 | 台 | 1 |
|  |  | 档案柜 | 张 | 1 |
|  |  | 资料橱 | 张 | 1 |
| 11 | 健康教育室 | 健教处方栏 | 张 | 1 |
|  |  | 影像设备 | 套 | 1 |
|  |  | 桌、椅 | 套 | 1 |
| 12 | 计生指导室 | 桌、椅 | 套 | 1 |
|  |  | 检查台 | 张 | 1 |
|  |  | 药械橱 | 张 | 1 |
| 13 |  | 电脑 | 台 | 3 |
| 14 |  | 打印机 | 台 | 3 |
| 15 | 校区阅览室 | 触摸屏 | 台 | 3 |
|  |  | 借阅台 | 张 | 1 |
|  |  | 空调 | 台 | 2 |
|  |  | 梯子 | 架 | 1 |
|  |  | 桌椅 | 套 | 2 |
|  |  | 电脑 | 台 | 2 |
|  |  | 复印机 | 台 | 1 |

2、基本参数

| 序号 | 科室 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全科诊疗室 | 诊桌、椅 | 材料选用俄罗斯进口优质樟材料子松，所有部件全部实木 A级材，拼版选材无明显色差，木材含水率不高于 8%；油漆选用环保 PU 聚酯类油漆。 |
|  |  | 候诊椅 | 1、 三人位。 2、 尺寸：每座椅宽为550mm、长度1800mm，地面到靠背高度800mm、地面到座面高为400mm，侧面横夸宽度为700mm。 3、 椅面钢板采用优质冷轧钢板(ST12)冲压而成，钢板厚度1.5mm，椅面钢板用料规格1250*800*1.5MM。 4、 脚和扶手采用优质冷轧钢板（ST12）冲压焊制而成，钢板厚度1.5mm，横档采用50*50*3.0MM冷轧钢管焊制而成。 5、 喷涂工艺：采用电泳涂装+粉末喷涂。 6、 可承重300KG。 |
|  |  | 就诊凳 | 材料选用俄罗斯进口优质樟材料子松，所有部件全部实木 A级材，拼版选材无明显色差，木材含水率不高于 8%；油漆选用环保 PU 聚酯类油漆。 |
|  |  | 诊断床 | 1、 尺寸1900*600*680mm 2、 床架：25*50*1.2mm优质碳钢矩型管制作。 3、 床脚：Φ50*1.2mm 碳钢圆管和 25*25*1.2mm 碳钢方管焊接而成，两个床脚之间用一根25*25*1.2mm碳钢方管做拉杆。外套方型脚套。 4、 床面为优质 1.2mm 多层板和 6cm 海绵组成，上覆优质 PVC 软皮，配联体枕头，皮色为淡蓝色。 5、 喷塑：床的所有金属件需喷塑的部件全部采用表面处理去油、除锈、再经喷塑处理，永不生锈，且喷塑层粘贴牢固，即使受到敲打、磕碰、划伤，也不会生锈。具有耐消毒液等特点。喷塑材料无毒环保。喷塑颜色灰白色。 6、 可乘重200KG，在40KG试验力下,最大力距时整体形变位移小于100 mm； 钢床 |
|  |  | 体温计 | 水银 |
|  |  | 听诊器 | 单用 |
|  |  | 耳鼻额镜 | 常规不锈钢材质 |
|  |  | 压舌板 | 不锈钢 |
|  |  | 心电图机 | 导联标准12导联 输入方式 浮地及除颤防护 输入阻抗 ＞50MΩ 输出阻抗 ≤100Ω 患者漏电流 ＜10μA 输入回路电流 ≤0.1μA 定标电压 1mV±3% 频响 0.05～150Hz 时间常数 ≥3.2s 共模抑制比(CMRR) ≥100dB 滤波器 交流:50/60Hz(-20dB) 肌电:35/75Hz,漂移≤0.45Hz 增益 2.5、5、10、20mm/mv *耐极化电压 ±500mV 噪声电平 ≤15μp-p 电源 交流:100-240V,50/60Hz,60VA 直流:14.4V，内置可充电电池 安全类别 1类CF型 记录系统 热点阵打印 操作方式 自动或手动操作 走纸速度 6.25、12.5、25、50mm/s 分析功能 心电参数自动测量 记录纸规格 50mm×20m，卷纸 显示屏 7寸彩屏，320×240分辨率12道波形同屏液晶显示 |
|  |  | 观片灯 | 铝合金外框双联 |
|  |  | 出诊箱 | 1、铝合金外壳 2、规格：15 寸 360×205×220mm 3、帆布加厚宽背带 |
|  |  | 地站灯 | 1、组成：白炽磨砂灯泡、不锈钢反光碗 2、功 率： 60-100W 3、升降杆调节范围：0－400mm 4、软管角度调节范围：0°- 90°与升降杆连接在一起可上下升降。 |
| 2 | 中医理疗科 | 脉枕 | 革面 30*15 |
|  |  | 针灸器具 | 内涵针灸针各规格，皮肤针一支 |
|  |  | 火罐 | 一套12只。6.5cm、6cm、5cm、4.5cm、3.5cm、 2.5cm 各 2 只。材质为塑胶玻璃。 |
| 3 | 换药室 | 橱 | 材料选用俄罗斯进口优质樟材料子松，所有部件全部实木 A级材，拼版选材无明显色差，木材含水率不高于 8%；油漆选用环保 PU 聚酯类油漆。 |
|  |  | 处置器械 | 中号腰盘一只18cm敷料镊一把，手术剪14cm一把，中号镊筒一只 拆线剪一把 |
| 4 | 治疗室 | 治疗台 | 材料选用俄罗斯进口优质樟材料子松，所有部件全部实木 A级材，拼版选材无明显色差，木材含水率不高于 8%；油漆选用环保 PU 聚酯类油漆。 |
|  |  | 消毒盛器 | 300×198×50mm，配四个消毒瓶，1 个试管架。整盘材质 304 不锈钢。 |
|  |  | 有盖方盘 | 400×300×48mm，304 不锈钢材质 |
|  |  | 治疗车 | 不锈钢单层一抽屉 中号 |
|  |  | 消毒灯车 | 1、灯臂可折式结构，灯臂角度可以调节。 2、定时器能在 0-120 分钟内任意调节消毒时间。 3、灯管功率：30W×2 4、紫外线强度：≥180uw/cm2 5、紫外线波长：253.7nm 6、 可调节角度：0-180 度 7、灯管寿命：≥5000 小时 |
| 5 | 注射室 | 操作台 | 材料选用俄罗斯进口优质樟材料子松，所有部件全部实木 A级材，拼版选材无明显色差，木材含水率不高于 8%；油漆选用环保 PU 聚酯类油漆。 |
|  |  | 注射椅 | 材料选用俄罗斯进口优质樟材料子松，所有部件全部实木 A级材，拼版选材无明显色差，木材含水率不高于 8%；油漆选用环保 PU 聚酯类油漆。 |
|  |  | 注射凳 | 材料选用俄罗斯进口优质樟材料子松，所有部件全部实木 A级材，拼版选材无明显色差，木材含水率不高于 8%；油漆选用环保 PU 聚酯类油漆。 |
| 6 | 输液观察室 | 床 | 不锈钢骨架，海绵垫 ABS 平床 |
|  |  | 床头柜 | CH303不绣钢450*420*800（长*宽*高mm） |
|  |  | 方凳 | 材料选用俄罗斯进口优质樟材料子松，所有部件全部实木 A级材，拼版选材无明显色差，木材含水率不高于 8%；油漆选用环保 PU 聚酯类油漆。 |
|  |  | 输液架 | 500×1500mm，最高能升到 2000mm，配 4 个挂钩，并且可以翻转。底架为不锈钢材质，四脚，不用车轮。整架材质为 304 不锈钢 |
|  |  | 输液椅 | 1、 外形尺寸：720*700*1100mm，可正偏10mm 2、 材料：椅架为Φ38*1.2圆管，背框、座框Φ25*1.2圆管，椅面为蓝色人造革包面，内衬6公分高密度海绵 3、 配置：仿红木实木扶手、不锈钢伸缩输液杆、椅侧面有杂物架 4、 喷塑：所有金属件需喷塑的部件全部采用表面处理去油、除锈、经过电泳底漆、再经喷塑处理，永不生锈，且喷塑层粘贴牢固，即使受到敲打、磕碰、划伤，也不会生锈。具有耐消毒液等特点。喷塑材料无毒环保。喷塑颜色椅架灰白色，背框、座框和蹬脚为黑色。 5、 可乘重150KG。 |
|  |  | 急救车 | 不锈钢，静音轮 中号 |
|  |  | 供氧器、包 | 1、主要材质：不锈钢、铝合金 2、氧气流量调节范围：1-5L 任意调节 3、最高能承受 13.7MPa 高压氧气4、输出压力：0.2Mpa-0.3Mpa5、安全残压力 0.35±0.05 Mpa 6、供氧器容量≥8L7、外形尺寸≥282×280×990净重≥12kg 8、配两轮推车。 |
|  |  | 氧气瓶、推车 | 1、主要材质：不锈钢、铝合金 2、氧气流量调节范围： 1-5L任意调节 3、最高能承受13.7Mpa高压氧气 4、输出压力：0.2Mpa-0.3Mpa 5、安全残压力0.35±0.05 Mpa 6、供氧器容量≥8L 7、外形尺寸≥282×280×990 净重≥12kg 8、配两轮推车。 |
|  |  | 吸痰器 | 1、负压源要求选用大流量无油润滑真空泵 2、摆动式手拉杆，设备的附件箱内可放置脚踏开关及电源线等，方便移动或贮藏。3、配有可靠的溢流保护装置，可防止液体进入中间管道和泵内。4、极限负压值：≥ 0.09Mpa(680mmHg)。 5、抽气速率：≥32L/Min 6、贮液瓶：2500mL×2 7、负压调节范围:0.02Mpa～极限负压值 8、噪声：≤60dB(A) 9、输入功率：150VA |
|  |  | 呼吸器 | 可保存环境温度：摄氏-40℃至60℃，可操作环境温 度：摄氏-18℃至50℃ 。2、材质及组成：（1）硅橡胶：鸭嘴阀、进出气阀、储气阀、安全阀 。（2）聚砜：进气阀座、单向阀座、苏醒球接头。 （3）聚氯乙烯：储气袋 （4）不锈钢：安全阀弹簧 3、患者单向阀接头： 15mm 内径、22mm 外径 允差±0.5mm 4、苏醒球接头： 25mm内径，允差±0.5mm 5、两用储气阀接头内径25mm，允差±0.5mm 6、氧气接头：最小内径6mm，允差±0.5mm 7、储气袋容积： ≥1600mL 8、苏醒球容积：≥1600 mL 9、安全阀压力设定：5.88±0.98 kpa |
| 7 | 处置室 | 处置台 | 材料选用俄罗斯进口优质樟子松，所有部件全部实木 A级材，拼版选材无明显色差，木材含水率不低于 8%；油漆选用环保 PU 聚酯类油漆，原木色全封闭油漆。 |
|  |  | 剪刀 | 12.5 14 16 各一 |
|  |  | 有盖桶 | - 脚踏式。2、容积25升。3、选用高密度聚乙烯（HDPE 为原料，一次注模成型。4、桶体为黄色，外表面印（喷）制《医疗废物专用包装物容器标准和警示标识规定》确定的医疗废物警示标识和文字说明。 |
| 8 | 药房 | 中药品柜橱 | 材料选用俄罗斯进口优质樟子松，所有部件全部实木 A级材，拼版选材无明显色差，木材含水率不低于 8%；油漆选用环保 PU 聚酯类油漆，原木色全封闭油漆。 |
|  |  | 西药品柜橱 | 不锈钢，五层 900*400*1750mm |
|  |  | 药品地架 | 材料选用俄罗斯进口优质樟子松，所有部件全部实木 A级材，拼版选材无明显色差，木材含水率不低于 8%；油漆选用环保 PU 聚酯类油漆，原木色全封闭油漆。 |
| 9 | 康复室 | 常规康复器材 | 标配 |
| 10 | 预防保健室 | 桌、椅 | 材料选用俄罗斯进口优质樟材料子松，所有部件全部实木 A级材，拼版选材无明显色差，木材含水率不高于 8%；油漆选用环保 PU 聚酯类油漆。 |
|  |  | 身高体重器 | - 规格：最大秤量：160kg,2、净重：11kg±0.5 kg 3、承重板面积：≥37.5×27.5cm 4、外形尺寸：≥69.5×28.5×93cm 5、铝质身长器测量范围（分度值为 0.5cm）：70-190cm 6、最小分度值：500g |
|  |  | 产后访视包 | 标配 |
|  |  | 产后访视包手提机 | 标配 |
|  |  | 快速血糖检测仪 | 1、 符合国家标准； 2、 血糖仪和配套血糖试条系统重复测量结果的精密度应符合国家标准规定误差范围内； 3、 血糖仪和配套血糖试条测量结果偏差的95%就在规定范围内；血糖仪和配套血糖试条对葡萄糖的回收率为80%—120%； 4、 血糖仪的安全要求建议参照 ISO15197:2003 中的规定，执行 GB 4793.1-2007和YY 0648-2008中的相关要求； 5、 设备应满足YY0505-2005中规定的要求； 6、 免费提供试纸100片/只； 7、 便携方便； 8、 保修期5年； |
|  |  | 档案柜 | 不锈钢，五层 960*400*1750mm |
|  |  | 资料橱 | 不锈钢，五层 960*400*1750mm |
| 11 | 健康教育室 | 健教处方栏 | 立体模型MAX (2010)颜色：RGB |
|  |  | 影像设备 | 3D高清影像，支持多种解码” H5500 USB电视光盘播放器超级电视X43S43 |
|  |  | 桌、椅 | 材料选用俄罗斯进口优质樟材料子松，所有部件全部实木 A级材，拼版选材无明显色差，木材含水率不高于 8%；油漆选用环保 PU 聚酯类油漆。 |
| 12 | 计生指导室 | 桌、椅 | 材料选用俄罗斯进口优质樟材料子松，所有部件全部实木 A级材，拼版选材无明显色差，木材含水率不高于 8%；油漆选用环保 PU 聚酯类油漆。 |
|  |  | 检查台 | 材料选用俄罗斯进口优质樟材料子松，所有部件全部实木 A级材，拼版选材无明显色差，木材含水率不高于 8%；油漆选用环保 PU 聚酯类油漆。 |
|  |  | 药械橱 | 不锈钢，五层 960*400*1750mm |

| 13 |  | 电脑 | 联想启天M4500 |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 |  | 打印机 | 富士施乐DOC 268 DW（A4） |
| 15 | 校区阅览室 | 触摸屏 | 触摸查询一体机CG-001DP 主 机可按客户要求配置 操作系统Dos/Windows95/98/2000/XP/ Windows7/8/10/Linux/Mac os 接 口电源口/网口/usb口等 全金属钢制机柜，专业钢琴烤漆，抗静电，抗微尘，抗干扰 |
|  |  | 借阅台 | 尺寸长4m宽1.6m高0.9m、材质:木料、5mm免漆板；做法:现场加工 |
|  |  | 空调 | 大3匹在380V电压下使用 |
|  |  | 梯子 | 占地尺寸（cm）：46*81*141.5阶数 ：4 |
|  |  | 桌椅 | [材质] 三聚氰胺饰面板、烤漆钢架 [颜色] 暖白 办公椅材质： 金属 尺寸：长:50cm宽:60cm高:55cm背高:90cm 颜色： 黑色 脚架材质： 电镀 可否旋转： 不可以 有无扶手： 有 |
|  |  | 电脑 | 联想启天M4500；操作系统Windows 7；显示器尺寸：19.5英寸；CPU型号：i5-4590；CPU频率：3.3GHz 内存容量：4GB；硬盘容量：1TB；光驱：DVD刻录 |
|  |  | 复印机 | 型号：185幅面尺寸：A3连续打印：1-9张功能：扫描；颜色类型 黑白、低速、A3内存容量32MB接口类型；复印分辨率600×600dpi复印尺寸A3-A5打印控制器标准配置.主机尺寸570×531×449mm；电源AC 220-240V，50/60Hz，3.5A |